Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

- Департамент научно-технологической политики и образования

- Федеральное государственное бюджетное учреждение

- Северо-Кавказская государственная зональная

- машиноиспытательная станция

- Протокол приемочных испытаний

№ 11-54-13 (4200092)

ПОРТАТИВНЫЙ ПРИБОР ХРОНОМЕТРАЖИСТА ИП-261М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Разработчик: Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) Изготовитель: Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) | 352243 Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Портативный прибор хронометражиста ИП-261М |  |  |  |
| Назначение | Портативный прибор хронометражиста ИП-261М предназначен для измерения и фиксации временных интервалов операций (моментов их начала и завершения), входящих в хронометрируемый производственный процесс для оценки его показателей при испытании сельскохозяйственной техники |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Прибор ИП-261М: - не производит расчет средней скорости движения при выполнении технологических операций; - не производит расчет производительности по основному времени; - просмотр данных по прибору можно осуществить только после окончания хронометража; - по итогам хронометража с использованием прибора не формируются наблюдательные листы; - данные шкалы #2 не экспортируются в программу «ЭТО (+ИП261)»; - прибор и прилагаемая к нему программа «ЭТО (+ИП261)» разработаны в соответствии с проектом ГОСТ «Методы эксплуатационно-технологической оценки» (октябрь 2013), имеющим отличия от действующего ГОСТ Р 52778 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| температура воздуха, оС |  |  | 23...25 |
| относительная влажность воздуха, % |  |  | 40 ... 50 |
| атмосферное давление, кПа |  |  | 99... 100 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Не определялась |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции прибора

Портативный прибор хронометражиста ИП-261М состоит из корпуса, на передней панели которого находятся алфавитно-цифровой дисплей и клавиатура для задания режимов работы. На левой боковой панели расположены индикатор заряда с четырьмя делениями и кнопка запуска. На правой боковой панели – переключатель для подачи питания и вход для контрольной точки поверки. Для связи с компьютером на верхней части прибора предусмотрен порт mini-USB. На нижней части прибора расположены кнопка сброса питания, разъем mini-USB (5 В) для зарядки аккумулятора прибора, USB-порт для подключения внешних устройств (5 В). На обратной стороне корпуса прибора находится крепление, в которое вставляется ремень для фиксирования прибора на запястье руки

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Погрешность измерения временных интервалов длительностью 3600 с, с | 1 |
| Габаритные размеры, мм: - электронного блока (без ремешка) - - ремешка | 126х60х38 - 295х43х7 |
| Масса, кг: - электронного блока (без ремешка) - - ремешка | 0,198 - 0,012 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| - Качество работы | Имитационные испытания прибора (в двух повторностях) были проведены по наблюдательным листам испытанных сельхозмашин: бороны дисковой универсальной БДУ-2,8х2-П в агрегате с трактором Беларус 1021 (почвообрабатывающая машина), погрузчика-зернометателя скребкового ПЗС-150 «Вулкан» (стационарная машина) и кормоуборочного комбайна РСМ-1401 с жаткой ЖР-6000 для уборки кукурузы. Анализ работы прибора показывает: на дисплее прибора высвечиваются верные суммы продолжительности операций, информация из прибора в ПК передается верно. С прибором на испытания представлена программа «ЭТО (+ИП261)», которая выдает выходную информацию эксплуатационно-технологических показателей и баланс времени смены по результатам контрольных смен. В исходную информацию по результатам контрольных смен, необходимую для расчета эксплуатационно-технологических показателей, программой «ЭТО (+ИП261)» заносятся недостоверные суммарные данные продолжительности операций, или они не отражаются совсем. Так как все суммарное время занесено программой в исходную информацию неверно, то эксплуатационно-технологические показатели также рассчитаны неверно. Исключение составили удельные расходы топлива по БДУ-2,8х2-П, РСМ-1401 и удельный расход электроэнергии по ПЗС-150 «Вулкан», которые рассчитаны верно |

| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание проводится: - при эксплуатации прибора (профилактические работы) не реже одного раза в год; -при постановке на хранение. |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний Портативный прибор хронометражиста ИП-261М не полностью соответствует требованиям НД по отдельным показателям назначения: - прибор не производит расчет средней скорости движения и производительности при выполнении технологических операций; - данные шкалы #2 не экспортируются в программу «ЭТО (+ИП261)»; - программа «ЭТО (+ИП261)», прилагаемая к прибору, производит неверный расчет эксплуатационно-технологических показателей, за исключением удельных расходов топлива и электроэнергии. Портативный прибор хронометражиста ИП-261М рекомендуется к применению после устранения недостатков, выявленных при испытаниях, и проведения квалификационных испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Медведева Е.В. |
| Источник информации: | Протокол № 11-54-13 (4200092) от 24 декабря 2013 года |