МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-55-13 (4200082)

СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬ ИП-262 М

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| Новокубанский филиал «Росинформагротех» (КубНИИТИМ) | 352243, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Силоизмеритель ИП-262М |  |  |
| # Назначение | Силоизмеритель ИП-262М предназначен для измерения и регистрации усилий на органах управления, сопротивления перемещению рукояток и педалей сельскохозяйственных машин различного назначения при оценке показателей безопасности и эргономичности их конструкции, определяемых при испытаниях, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.019, ГОСТ 12.2.120 и ГОСТ 53489 |  |
| Качество работы: |  |  |
| Силы сопротивления перемещению органов управления, Н: - рулевое колесо - рукоятка подачи топлива - рычаг переключения диапазонов - рычаг переключения передач - рычаг управления заднего навесного устройства - педаль тормоза - педаль муфты сцепления |  | Невозможно проведение измерения 69 81 99 39 121 54 |
| Среднее значение отклонения |  | 1 |
| Среднеквадратическое отклонение |  | 1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| настройка |  | Включить устройство преобразования и регистрации, произвести калибровку и балансировку датчика, войти в режим «Измерение». Затем закрепить датчик на соответствующей рукоятке или педали, после чего начать измерение усилия |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Силоизмеритель ИП-262М является микропроцессорным изделием и работает под управлением программы, записанной в энергонезависимой памяти SEEPROM. Связь с датчиком осуществляется через разъем, установленный на боковую панель устройства преобразования и регистрации. На испытания представлен силоизмеритель ИП-262М следующей комплектации: устройство преобразования и регистрации; рукоятка 2; рукоятка 1; упор 20; упор 40; захват типа стягивающего ремня; датчик усилий на органах управления на базе тензометрического датчика S-образного типа модели SBA-100L; сетевой адаптер; микропроцессорное зарядное устройство BX-07. Устройство преобразования и регистрации предназначено для: аналого-цифрового преобразования сигналов датчика усилий; регистрации, обработки и накопления в энергонезависимой памяти измеряемых параметров; индикации текущей и полученной информации на графический дисплей; питания датчика усилий; передачи данных на стационарный ПК. Датчик усилий на органах управления предназначен для измерения сил сопротивления перемещению рабочих органов управления устройств и различных машин. Захват типа стягивающего ремня предназначен для определения усилия на рычагах управления. Упор 20 и упор 40 предназначены для определения сопротивления перемещению педалей. Рукоятка 1 применяется при определении усилия на рычагах управления. Рукоятка 2 применяется при определении сопротивления перемещению педалей. Для измерения усилий на органах управления применяются датчик S-образного типа модели SBA, рукоятка 1 и захват типа стягивающего ремня. Во время работы силоизмеритель выполняет следующие основные функции: производит измерение входных физических параметров тензометрического датчика; осуществляет отображение результатов измерений на встроенном графическом жидкокристаллическом индикаторе; сохраняет информацию в энергонезависимой памяти при отключении напряжения питания; осуществляет передачу информации, полученную в ходе проведения опытов, на персональный компьютер

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры устройства преобразования и регистрации силоизмерителя, мм: - длина - ширина - высота | 158 81 67 |
| Габаритные размеры датчика усилий на органах управления (без съемных насадок и соединительного кабеля), мм: - длина - ширина - высота | 51 63,5 21 |
| Масса, кг: - устройства преобразования и регистрации - датчика усилий | 0,544 0,292 |
| Диапазон измеряемых усилий, Н | 0…980 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | При проведении лабораторных испытаний силоизмерителя ИП – 262М установлено, что в диапазоне измерений от 1,0 Н до 10,0 Н, как при нагрузке, так и при разгрузке, относительная погрешность находилась в пределе от 1,02% до 4,76%, что соответствует требованиям ГОСТ 12.2.002; в диапазоне измерений от 10,0 Н до 980 Н относительная погрешность значительно уменьшилась и составила 0,08%…1,83%, что соответствует требованиям ГОСТ 12.2.002; в диапазоне измерений до 1,0 Н относительная погрешность составила 34,7%, что значительно превышает допустимую погрешность по ГОСТ 12.2.002 (±5%). При оценке функциональных показателей силоизмерителя ИП – 262М в сравнении с динамометрической рукояткой НАТИ установлено, что относительная погрешность измерения прибором ИП – 262М находится в пределах 0,83%…2,50%, что соответствует требованиям ГОСТ 12.2.002 (не более ±5%) |

| Техническое обслуживание | - осмотр внешнего состояния устройства преобразования и регистрации, датчика 1, комплекта съемных насадок, сетевого адаптера, кабеля питания и соединительных кабелей; - проверка целостности изоляции открытых участков кабелей; - проверка крепления разъемов и съемных насадок; - проверка правильности подключения кабелей; - своевременная зарядка встроенной аккумуляторной батареи; - проверка комплектности силоизмерителя; - не допущение попадания воды и других проводящих жидкостей внутрь устройства преобразования и регистрации |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Силоизмеритель ИП-262М не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения: - в диапазоне измерений до 1,0 Н относительная погрешность – 34,7%; - прибор не предназначен для определения сил сопротивления перемещению рулевого колеса; - невозможно измерение сил сопротивления перемещению для рукояток управления, расположенных на расстоянии менее 300 мм от элементов конструкции кабины; - калибровка и балансировка датчика силоизмерителя по представленной документации невозможны. Рекомендуется к применению при проведении испытаний на машиноиспытательных станциях после устранения недостатков и проведения квалификационных испытаний |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Вишневская Г.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-55-13 (4200082) от 26 декабря 2013 года |