МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-56-13 (4200122)

ИЗМЕРИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ ХОДА РАБОЧИХ ОРГАНОВ

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН И ОРУДИЙ ИП-279

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) | 350243, г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Измеритель глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 |
| Назначение | Измеритель глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 предназначен для измерения учетных участков пути и получения на них данных о фактическом заглублении в почву рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий при их испытании. Измеритель глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 изготовлен в исполнении У (Тп У), категории 1.1 по ГОСТ 15150 с ограничением: - диапазон температур, оС - от +10 до +50; - относительная влажность воздуха, % до 98; - влажность исследуемых почв, % - от 10 до 30; - брус почвообрабатывающей машины, к которому прикрепляются база и накладка, по высоте не должен превышать 500 мм при погружении рабочих органов в почву |
| Качество работы |
| Показатель | Значение показателя по данным испытаний |
| Состав агрегата | ПЛН-4-35+ Агромаш-90ТГ | ADS-4 + Т-150 | КСОП-6 + Агромаш-90ТГ |
| Вид работы | Вспашка зяби на глубину 23…25 см | Дискование стерни озимой пшеницы на глубину 8…10 см | Культивация полупара на глубину 6…8 см |
| Глубина обработки, измеренная бороздомером, глубиномером: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | 23,6 (1,67 7,1 | 9,4 (1,80 19,2 | 6,6 (1,81 27,5 |
| Глубина обработки по показаниям ИП-279: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | 18,5 Не определено Не определён | 11,3 Не определено Не определён | 7,6 Не определено Не определён |
| Диапазон измерений глубины хода рабочих органов, мм | 0...497 |
| Погрешность измерений глубины обработки, см | ±1,00 |
| Интервал измерений угла, град. | 1 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Навесной |
| - настройка положения колеса | Регулировочные болты |
| - время подготовки машины к работе (прицепки), ч | 0,98...1,96 |
| Потребляемая мощность, кВт | 24 |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Измеритель глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 состоит из базы и накладки, поворотного механизма с датчиком измерения угла, направляющего кронштейна, ползуна с резьбовой втулкой, соединительного подвижного кронштейна, колеса, датчика пути, лимба, направляющего стержня, механизма обеспечения дорожного просвета и амортизации, шарнирной головки, соединительного информационного кабеля связи, электронного блока, кабеля питания. База и накладка предназначены для присоединения ИП-279, при помощи болтового соединения, к раме (брусу) почвообрабатывающей машины (орудия). Фланец базы сварным соединением крепится к кронштейну поворотного механизма. Поворотный механизм с датчиком измерения угла, крепящийся на направляющем кронштейне, предназначен для измерения глубины обработки почвы. С одной стороны ось механизма через соединительные элементы связана с подвижным кронштейном колеса, с другой - через кодовый энкодер и соединительные информационные кабели с электронным блоком. Механизм обеспечения дорожного просвета и амортизации предназначен для обеспечения амортизации транспортного положения ИП-279 в составе МТА и безотрывного взаимодействия колеса с почвой в непрерывном процессе его функционирования при измерении фактической величины заглубления в почву рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий. Для работы в условиях рыхлой поверхности почвы, с целью исключения эффекта проскальзывания измерительного колеса, в комплекте изделия имеется игольчатое колесо с металлическими иглами такого же типоразмера, как и основное измерительное колесо. Соединительные информационные кабели и кабель питания в составе измерителя глубины хода рабочих органов ИП-279 предназначены для соединения с датчиками угла и пути, электронным блоком и аккумуляторной батареей энергосредства. Электронный блок предназначен для отображения результатов измерений на жидкокристаллическом индикаторе, сохранения информации в энергонезависимой памяти, передачи информации в персональный компьютер для дальнейшей программной обработки результатов измерений. Подготовка прибора к работе. Измеритель глубины хода рабочих органов ИП-279 с помощью крепежных соединений закрепляется на раме почвообрабатывающей машины (орудия). Электрические провода разъемами присоединяются к датчику угла, счетно-запоминающему устройству и аккумуляторной батарее энергосредства, а также хомутами закрепляются на раме (брусе) почвообрабатывающей машины (орудия). Относительным перемещением двух ползунов с резьбовыми втулками по направляющему кронштейну и кронштейну подвижному с колесом, основание шины колеса устанавливается в одной горизонтальной плоскости с основанием рабочих органов почвообрабатывающей машины (орудия) по отношению к ее раме (брусу). В электронном блоке фиксируются "нулевое" значение угла датчика и показания по шкале лимба угла наклона кронштейна с колесом в градусах. С учетом агротехнических требований по глубине обработки почвы по показаниям шкалы лимба устанавливается рабочий угол наклона кронштейна с колесом таким образом, чтобы в технологическом процессе почвообработки вертикальное отклонение основания шины колеса ИП-279входило в диапазон изменяемых отклонений фактических глубин при их измерении. В окне электронного блока вводится и фиксируется цифровое значение установочной глубины. Прибор готов к работе. Учетный участок в технологическом процессе почвообработки измеряется датчиком пути. Полученные информационные сведения о фактической величине заглубления в почву рабочих органов почвообрабатывающих машин или орудий заносятся в энергонезависимую память счетно-запоминающего устройства электронного блока с возможным их просмотром на дисплее. Данные измерений экспортируются в ноутбук или стационарный компьютер для программно-статистической их обработки с представлением в табличной форме для анализа на соответствие нормативным требованиям по величине заглубления в почву рабочих органов почвообрабатывающей машины или орудия.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры устройства, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота | (При положении бруса орудия на высоте 500 мм от опорной поверхности) 800 285 660 |
| Габаритные размеры электронного блока, мм: - длина - ширина - высота | 187 110 41,5 |
| Диапазон измерений глубины хода рабочих органов, мм | 0...497 |
| Масса поставки, кг | 20 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Результаты компьютерной обработки программой «Глубина» данных с ИП-279 на вспашке зяби показывают, что определенная измерителем глубины хода рабочих органов ИП-279 средняя величина заглубления в почву рабочих органов - 18,54 см, что не соответствует фактической глубине - 23,6 см, определенной с помощью бороздомера. Установка ИП-279 на плуге ПЛН-4-35, в соответствии с руководством по эксплуатации, по линии хода последнего корпуса невозможна. Результаты компьютерной обработки программой «Глубина» данных с ИП-279 на дисковании стерни озимой пшеницы показывают, что определенная прибором ИП-279 средняя величина заглубления в почву рабочих органов - 11,31 см, при фактической глубине хода рабочих органов, определенной с помощью глубиномера, 9,3 см. Разность измерений глубины обработки составила 2,01 см, что превышает предельно допустимую величину погрешности по СТО АИСТ 4.2 (не более ±1 см). Результаты компьютерной обработки программой «Глубина» данных с ИП-279 на культивации полупара показывают, что определенная измерителем глубины хода рабочих органов ИП-279 средняя величина заглубления в почву рабочих органов - 7,6 см, погрешность глубины хода рабочих органов составила 1,0 см от фактической величины (6,6 см), определенной с помощью глубиномера, что находится в пределах допустимой величины по СТО АИСТ 4.2 (не более ±1 см). При обработке данных ИП-279 с помощью программы «Глубина» не было получено сведений о величинах стандартного отклонения и коэффициента вариации. Компьютерная программа «Глубина» не доработана в плане представления результатов опытов со статической обработкой |
| Безопасность | Измеритель глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 не соответствует ГОСТ 12.2.003 по двум пунктам: - в руководстве по эксплуатации измерителя глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 не указаны меры безопасности при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации; - руководство по эксплуатации не содержит требований, предотвращающих опасные ситуации при эксплуатации |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Программа испытаний в текущем году не выполнена в полном объёме из-за позднего поступления измерителя глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 на МИС. Разработчику необходимо провести мероприятия по устранению недостатков, выявленных в процессе испытаний и повторно представить измеритель глубины хода рабочих органов ИП-279 в 2014 году для проведения полного цикла испытаний |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провела: | Комаровская Ю.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-56-13 (4200122) от 26 декабря 2013 года |