МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-57-13 (4200112)

ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ ЗОН ТРАКТОРОВ

И САМОХОДНЫХ МАШИН ИП-280

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| Новокубанский филиал «Росинформагротех» (КубНИИТИМ) | 352243, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Техническое средство для определения освещенности ###### рабочих зон тракторов и самоходных машин ИП-280 |  |  |
| # Назначение | Техническое средство ИП-280 предназначено для определения освещенности от установок искусственного освещения рабочих зон тракторов и сельскохозяйственных машин на горизонтальной площадке размером 16×30 м, в точках, координаты которых определены требованиями ГОСТ 12.2.002 и ГОСТ 12.2.019 |  |
| Качество работы: |  |  |
| Уровни освещенности в зонах, лк: Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 |  | 10 15 28 5 8 |
| Среднее значение отклонения, лк |  | -2,8 |
| Среднеквадратическое отклонение, лк |  | ±2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Режим работы: - регулировка фар - регулировка сиденья - высота определения рабочих зон освещенности, м |  | Рабочие фары отрегулированы в соответствии с инструкцией по эксплуатации на транспортное средство. Перед испытанием лампы накаливания прогреты в течение 5 мин. Все продольные, вертикальные и угловые регулировочные устройства установлены в среднее положение 0,1 |

| Общая трудоемкость проведения работ, чел.-ч, в том числе: - установка трактора на площадку - регулировка фар трактора - регулировка сиденья оператора - установка прибора на сиденье оператора - разметка координатных точек, проведение измерений | 2,24 0,03 0,12 0,17 0,42 1,5 |
| --- | --- |
| Удобство управления | Неудобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Техническое средство ИП-280 состоит из следующих основных узлов: устройства проецирования координатных точек; люксметра РСЕ-174 с комплектом крепления на вертикальную стойку; мини-компьютера (планшетного типа). Устройство проецирования координатных точек предназначено для направления лазерного луча на расположение точек освещенности, создаваемой внешними световыми приборами (фарами) тракторов и сельскохозяйственных машин по заданным горизонтальным и вертикальным углам. Люксметр РСЕ-174 предназначен для определения уровня освещенности световым сенсором, отображения данных на экране дисплея, сохранения показателей измерений в памяти прибора, передачи данных через mini-USB порт на планшетный компьютер. Мини-компьютер предназначен для: расчета высоты контрольной точки от поверхности площадки до центральной метки высоты устройства проецирования координатных точек; расчета горизонтальных и вертикальных углов координатных точек; вывода значений углов координатных точек на экран дисплея; регистрации и обработки полученных данных; преобразования полученных данных от люксметра в табличную форму; сохранения результатов опытов и выдачи их на печать. Техническое средство ИП-280 работает с помощью двух самостоятельных по функциональному назначению программ, составляющих его программное обеспечение |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры устройства проецирования координатных точек, мм: - длина - ширина - высота | 370 330 918 |
| Габаритные размеры люксметра РСЕ-174 с комплектом крепления на вертикальную стойку, мм: - длина - ширина - высота | 720…1230 270 110 |
| Габаритные размеры мини-компьютера (планшетного типа), мм: - длина - ширина - высота | 295 195 15,2 |
| Масса, кг: - устройства проецирования координатных точек - люксметра РСЕ-174 с комплектом крепления на вертикальную стойку - мини-компьютера (планшетного типа) | 10,2 0,9 1,0 |
| Диапазон измерений параметров освещенности, лкс | 0…40000 |

|  | Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Качество работы |  | При проведении лабораторно-полевых испытаний максимальная погрешность измерений освещенности прибором ИП-280 относительно люксметра ТКА-ЛЮКС составила 27%. Это объясняется тем, что программа прибора произвела расчет координатных точек с среднеквадратическим отклонением: в передней зоне по оси Х ±0,2 м; по оси У ±0,31 м; в задней зоне по оси Х ±0,03 м; по оси У ±0,14 м |  |
| Техническое обслуживание |  | - осмотр внешнего состояния ИП-280; - проверка целостности изоляции открытых участков кабелей; - при работе в условиях сильной запыленности воздуха каждодневная внешняя чистка при помощи мягкой кисти; - проверка креплений разъемов и резьбовых соединений; - проверка правильности подключения кабелей; - проверка комплектности; - своевременная зарядка мини-компьютера |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Техническое средство ИП-280, предназначенное для определения освещенности от установок искусственного освещения рабочих зон тракторов и сельскохозяйственных машин, не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения: - расчет расположения координатных точек проводится с большой ошибкой, приводящей к недопустимо высокой погрешности измерений освещенности (до 27%) при допустимой величине 10%. - установка и настройка прибора занимают 0,42 ч, для проведения оценки освещенности необходимо участие двух человек, что увеличивает трудоемкость проведения замеров (2,24 чел.-ч); - прибор при проведении оценки жестко не фиксируется на сиденье оператора (после проведения доработки устранено); - сбой настроек расчетных углов в процессе измерений при включенном двигателе трактора (по требованию ГОСТ 12.2.002 пункт 2.2.17.2, двигатель трактора должен работать на номинальных оборотах); - точки 8; 21; 30 в передней зоне измерений проецируются на элементы конструкции трактора. Произвести измерения освещенности в указанных точках не представляется возможным; - прибор не укомплектован защитными очками для защиты от возможного воздействия на глаза оператора лазерного излучателя. Рекомендуется к применению при проведении испытаний на машиноиспытательных станциях после устранения выявленных недостатков и проведения квалификационных испытаний |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Вишневская Г.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-57-13 (4200112) от 26 декабря 2013 года |