Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-40-2006 (4200042)

Стенд ИУ-91 для испытаний высевающих аппаратов

сеялок точного высева

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ "РосНИИТиМ" | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Стенд ИУ-91 |
| Назначение | Стенд ИУ-91 предназначен для ускоренных испытаний высевающих аппаратов семян точного высева в лабораторных условиях |
| Качество работы: |
| Культура | Кукуруза, подсолнечник, соя, сахарная свекла (дражированная/не дра-жированная) |
| Пределы изменения частоты вращения диска высевающего аппарата, об/мин. | от 10 до 150 |
| Заданная норма высева семян, шт/м: |  |
| по культурам: |  |
| - минимальная |  |
| кукуруза | 3 |
| подсолнечник | 3 |
| соя | 16 |
| сахарная свекла (дражированная/не дражированная) | 6/6 |
| - средняя |  |
| кукуруза | 5 |
| подсолнечник | 5 |
| соя | 23 |
| сахарная свекла (дражированная/не дражированная) | 8/8 |
| - максимальная |  |
| кукуруза | 7 |
| подсолнечник | 7 |
| соя | 30 |
| сахарная свекла (дражированная/не дражированная) | 10/10 |
| Входное напряжение сети от внешнего источника, В | 220 |
| Производительность | Не установлена |
| Условия эксплуатации: |  |
| - диапазон температур воздуха, °С | от +10 до +40 |
| - относительная влажность воздуха, % | не более 70 |
| - атмосферное давление, кПа | от 84 до 107 |
| - присоединение | Блочно-модульное соеди- нение с первичными прео-бразованиями |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Комплект стационарный |
| - настройка рабочих органов | Блочная проверка |
| - время подготовки комплекта к работе, ч. | 0,28 |
| Агрегатирование | С высевающими аппара- тами сеялок точного высева |
| Потребляемая мощность, кВт | Не более 3,8 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | ЕТО не предусмотрено |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобное |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Стенд ИУ-91 состоит из механического имитатора, включающего в себя электродвигатель постоянного тока, редуктор, силовой блок с тиристорным однофазным электроприводом, вакуумметры, датчик периода вращения диска высевающего аппарата и инжекционную камеру с пьезокристаллическим кварцевым датчиком. Конструкция механического имитатора включает в себя механизм, позволяющий закреплять высевающий аппарат и регулировать его пространственное положение в трех плоскостях. В комплект стенда включены: - пневмонический двухканальный вентиляторный блок; - пульт управления стендом; - микроэлектронный блок формирователей сигналов измерительной информации; - персональный компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор, принтер); - интерфейсная плата сопряжения с ПК; - сетевые блоки питания; - сборник семян. Все электрические соединения осуществлены при помощи соединительных кабелей с разъемами. Пневмопроводы представлены пластмассовыми гофрированными шлангами со штуцерами. Полученная и обработанная информация о параметрах технологического процесса испытуемого высевающего аппарата передается непосредственно в компьютер и отображается на экране монитора ПК. Все текущие значения измеряемых параметров и вычисленные их средние значения накапливаются и сохраняются в энергонезависимой памяти компьютера. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры механического имитатора с силовым блоком, мм: | 720х1320х1620 |
| Габаритные размеры пневматического блока, мм: | 1070х375х750 |
| Габаритные размеры пульта управления, мм: | 255х186х95 |
| Масса стенда, кг: | 250 |
| Скорость движения сеялки, м/с: | от 0 до 2,5 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Лабораторные испытания стенда ИУ-91 проводились на 3-х режимах с определением показателей качества высева семян кукурузы, подсолнечника, сои и свеклы (драже и не драже) высевающим аппаратом 10Н220 сеялки СТВ-А. Условия испытаний при проведении лабораторных испытаний стенда в закрытом помещении характеризовались температурой воздуха + 20 °С (по ТУ – от + 10 до +40 °С), относительной влажностью воздуха 65% (по ТУ – не более 70 %) и атмосферным давлением воздуха 99,085 кПа (по ТУ – от 84 до 107 кПа). При этом средняя частота вращения диска высевающего аппарата составила в соответствии с режимом при высеве кукурузы и подсолнечника – 15,55; 25,91 и 36,27 об/мин, сои – 30,4; 43,7 и 57,0 об/мин, сахарной свеклы дражированной и не дражированной 18,0; 24,0 и 30,0 об/мин (по ТУ – 10-150 об/мин). Разрежение в высевающем аппарате на всех режимах составило при высеве семян кукурузы, подсолнечника, сои, сахарной свеклы дражированной и не дражированной 6 кПа (по ТУ – от 1 до 10 кПа), а разрежение в инжекционной камере составило соответственно 5 кПа (по ТУ – от 1 до 10 кПа). Заданная скорость движения на всех режимах составила для кукурузы, подсолнечника, сои 1,9 м/с (по ТУ – 1,5-2,5 м/с), а для сахарной свеклы дражированной и не дражированной – 1,5 м/с (по ТУ – 1,5-2,5 м/с). При этом норма высева семян была установлена в соответствии с требованиями ТУ для кукурузы, подсолнечника – 3, 5, 7 шт./м, сои – 16, 23, 30 шт./м, сахарной свеклы дражированной и не дражированной – 6, 8, 10 шт./м. По результатам лабораторных испытаний стенда фактический высев семян высевающим аппаратом в соответствии с заданными режимами работы составил при высеве семян кукурузы 2,99; 5,33 и 6,91 шт./м, подсолнечника – 2,93; 5,25 и 6,98 шт./м, сои – 15,63; 21,73 и 27,83 шт./м, сахарной свеклы дражированной – 5,72; 7,64 и 9,09 шт./м и не дражированной – 5,69; 6,45 и 8,36 шт./м, при этом отклонения фактического высева от заданного, в соответствии с режимами составило для семян кукурузы 0,44; 6,6 и 1,33 %, подсолнечника – 2,22; 4,93 и 0,29 %, сои – 2,31; 5,54 и 7,24 %, сахарной свеклы дражированной – 4,72; 4,46 и 9,07 % и не дражированной 5,22; 19,33 и 16,4 %. Лабораторными испытаниями стенда установлено, что стенд ИУ-91 для ускоренных испытаний высевающих аппаратов сеялок точного высева обеспечивает определение показателей качества высева семян высевающим аппаратом 10Н220 при высеве семян кукурузы, подсолнечника, сои, сахарной свеклы (дражированной и не дражированной) с установленной ТУ точностью. Однако следует отметить, что в информационном обеспечении стенда ИУ-91 не доработана компьютерная программа по выводу номенклатуры функциональных показателей ОСТ 105.1-2000 в виде таблицы № 2 "Номенклатуры показателей режимов и качества выполнения технологического процесса при стендовых испытаниях" на различные носители, что в определенной степени ухудшает использование стенда. |
| Производительность | Не установлена |
| Безопасность | Безопасность обеспечена полностью. |
| Техническое обслуживание | Не предусмотрено |
| Заключение по результатам испытаний |
| В целом по результатам оценки показателей можно сделать заключение, что стенд для испытаний высевающих аппаратов ИУ-91 обеспечивает проведение ускоренных испытаний высевающих аппаратов сеялок точного высева для оценки их показателей с предусмотренной ТУ точностью, соответствует предъявленным требованиям безопасности и найдет свое применение при проведении испытаний на МИС. На основании результатов испытаний Кубанская МИС рекомендует изготовить опытную партию стенда ИУ-91 для испытаний высевающих аппаратов сеялок точного высева устранив выявленные недостатки и представить на квалификационные испытания. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Бурылов Константин Юрьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-40-2006 (4200042) от 23 ноября 2006 года |