Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-63-2005 (1200022)

Комплект аппаратуры ИП-259

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ФГУ "РосНИИТиМ" | Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Кутузова 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект аппаратуры ИП-259 |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Комплект аппаратуры ИП-259 для получения и обработки данных при проведении стендовых тормозных испытаний тракторов. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Диапазон измерения усилий, кгс |  |  |  |  | 0-275 |
| Диапазон измерения частоты вращения вала тормоза, мин -1 |  |  |  |  | 30-2200 |
| Диапазон измерения температур, °С |  |  |  |  | 10-110 |
| Диапазон измерения давления моторного масла, МПа |  |  |  |  | 0,1-0,6 |
| Диапазон измерения давления наддува, МПа |  |  |  |  | 0,01-0,12 |
| Время расхода заданной навески за опыт, с |  |  |  |  | 20-999,9 |
| Величина заданной навески топлива в опыте, г |  |  |  |  | 100-900 |
| Напряжение питания, В |  |  |  |  | 219 |
| Производительность |  |  | Не установлена |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) к двигателю |  |  | Блочно-модульное соединение с первичными преобразованиями |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Комплект стационарный |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | Блочная поверка |  |  |
| - время подготовки комплекта к работе, ч. |  |  | 0,25 |  |  |
| Агрегатирование |  |  | Баланс. динам. МПБ-49,3/36 |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 0,134 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | ЕТО не предусмотрено |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |  |
| Удобство управления |  |  | Удобное |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Комплект аппаратуры электронно-механического типа представляет собой комплекс независимых между собой средств измерения и отображения информации: блоков измерения нагрузки на тормозном устройстве стенда, частоты вращения вала тормоза, давление моторного масла и наддувочного воздуха, температуры масла, охлаждающей жидкости, топлива и воздуха, расхода топлива; компьютера для расчета показателей и графического отображения зависимостей между показателями. Текущие значения измеряемых параметров отображаются на дисплеях электронных блоков и экране монитора компьютера. Одновременно проводится обработка и расчет требуемых параметров, которые также выводятся на экран монитора. Все текущие значения измеряемых параметров и вычисленные их средние значения накапливаются и сохраняются в энергонезависимой памяти компьютера в виде электронной таблицы и графиков. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  | 290×340×116 |  |
| - в транспортном положении |  |  |  | 348×200×370 |  |
| Ширина захвата, м |  |  |  |  |  |
| Глубина (обработки и т.д.), см |  |  |  |  |  |
| Масса, кг: |  |  |  | 8,0 |  |
| Вместимость бака (емкости, ящика) |  |  |  |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы | Лабораторные испытания измерителя тормозного усилия с использованием тензобалки BCA-5L в комплекте с весовым индикатором CJ-2001A и компьютером с программным обеспечением Tormoz Stend показали, что относительная погрешность измерения тормозного усилия не превышает 0,5 %, что соответствует требованиям ГОСТ 30747-200 (ИСО 789-1-9), ГОСТ 18509-88 и стандарту ОЕСД. При сравнительных испытаниях измерителя частоты вращения с использованием частомера 43-54, электронного блока ИП-259-1 и компьютера, максимальное различие между показаниями приборов составили 4 мин-1, что, в первую очередь, объясняется невозможностью синхронизировать в момент снятия показаний со всех приборов в один момент времени. Определение точности измерителей температур и давлений проводились методом сравнения показателей штатных средств измерений, имеющих метрологическую аттестацию и показания аппаратуры ИП-259, параллельно включенных в системы двигателя. При этом показатели были абсолютно идентичными, за исключением точности их представления: штатные - с точностью до 1 °С, испытываемые - до 0,1 °С. Программное обеспечение Tormoz Stend соответствует своему назначению, корректно выполняет все функции по сбору, обработке и хранению измеряемых и расчетных параметров, удобный интуитивный интерфейс и повышает скорость, достоверность, объективность и эргономичность обработки и анализов результатов стендовых тормозных испытаний. Единственным недостатком программного обеспечения Tormoz Stend является невозможность построения графиков при определении характеристик на частичных скоростных режимах. Оценка проводилась по ГОСТ 30747-2001 (ИСО 789-1-90), ГОСТ 18509-88, стандарту ОЕСД. |  |  |  |  |
| Производительность | Не установлена |  |  |  |  |
| Безопасность движения | Полностью обеспечивается безопасность |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Не предусмотрено |  |  |  |  |

| ## Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам испытаний опытный образец комплекта аппаратуры ИП-259 для получения и обработки данных при проведении стендовых тормозных испытаний тракторов надежно и устойчиво выполняет все возложенные на него функции. Использование комплекта значительно повышает безопасность и эргономичность при проведении стендовых тормозных испытаний. Комплект аппаратуры ИП-259 может найти широкое применение для модернизации морально устаревших тормозных стендов, применяющихся в большинстве МИС РФ, научно-исследовательских и учебных заведениях, ремонтных заводах. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Кадочников Геннадий Николаевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-63-2005 (1200022) от 18 ноября 2005 г. |