Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ  "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-10-2003 (4200072)

Экспресс-анализатор молока и молочных продуктов портативный

многофункциональный "Анмол" К-351-00.000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВНИМИ | г. Москва, ул. Люсиновская, 35 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Экспресс-анализатор молока и молочных продуктов портативный многофункциональный "Анмол" К-351-00.000 |
| Назначение | Предназначен для определения состава и качества молочных продуктов (молока сырого и нормализованного, сливок). |
| Качество работы: |
| Абсолютная погрешность измерения массовой доли жира, % | 0-0,06 |
| Абсолютная погрешность измерения массовой доли белка, % | 0,06-0,11 |
| Абсолютная погрешность массовой доли СОМО, % | 0,03-0,09 |
| Абсолютная погрешность измерения плотности, кг/м3 | 0-0,42 |
| Абсолютная погрешность измерения активности ионов водорода, единицы рН | 0-0,61 |
| Условия эксплуатации: |
| Контролируемая среда | Заготовляемое сырое молоко. |
| Вид работы | Измерение состава и свойств молока. |
| Напряжение сети, В | 212-224 |
| Температура анализируемой пробы, оС | 23-25 |
| Настройка рабочих органов | 0,17 |
| Время подготовки машины к работе, чел-ч | 0,08 |
| Потребляемая мощность | Напряжение сети переменного тока 220 В |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч | 0,10 |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечивает безопасные условия эксплуатации. |

Описание конструкции машины

Анализатор молока "Анмол" состоит из: – анализатора жидкости "Эксперт-001", измеряющего концентрацию ионов в водных растворах; – анализатора качества молока "Клевер 1М", измеряющего плотность молока, процентное содержание массовой доли жира, СОМО и белка в молоке; – анализатора молока вискозиметрического "Соматос", измеряющего концентрацию соматических клеток в молоке; – ПЭВМ, программное обеспечение которой производит архивирование результатов испытаний; – принтера; – принадлежностей для обеспечения работы анализаторов.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры анализатора "Эксперт-1", мм: |  |
| – глубина | 104 |
| – ширина | 198 |
| – высота | 64 |
| Масса, кг | 1,0 |
| Диаметр электродов, мм: |  |
| – ионов кальция | 8,75 |
| – ионов натрия | 12,0 |
| – ионов гидроокиси аммония | 8,75 |
| – кислотности | 12,0 |
| – электрода сравнения | 12,0 |
| – температурного | 4,0 |
| Габаритные размеры анализатора "Клевер 1М", мм: |  |
| – ширина | 257 |
| – глубина | 290 |
| – высота | 290 |
| Масса, кг | 1,310 |
| Габаритные размеры анализатора "Соматос", мм: |  |
| – ширина | 288 |
| – глубина | 200 |
| – высота | 268 |
| Масса, кг | 4,4 |
| Объем колбы, мл | 140 |
| Объем анализируемой пробы, см3 | 10 |
| Время перемешивания пробы молока с раствором препарата "Мастоприм", с | 22-23 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Анализатор молока "Анмол" производит измерение массовой доли жира с погрешностью от 0 до 0,06% (по ТУ - 0,15%), массовой доли белка с погрешностью от 0,06 до 0,11% (по ТУ - 0,15%), массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) с погрешностью от 0,03 до 0,09% (по ТУ - 0,2%), плотности с погрешностью от 0 до 0,42 кг/м3 (по ТУ - 0,5 кг/м3), показателя активности ионов водорода с погрешностью 0-0,61. Концентрация соматических клеток при измерении на "Анмол" получена равной от 351 до 500 тыс./см3, что сопоставимо с методом определения соматических клеток по ГОСТ 23453-90 от 0 до 500 тыс./см3. |
| Безопасность | Обеспечивает безопасные условия эксплуатации. Несоответствий требованиям ССБТ не выявлено. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное ТО - 0,10 чел-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Производит измерение состава и свойств заготавляемого сырого молока с погрешностью измерения в соответствии с требованиями ТУ и ГОСТ на измеряемые показатели. Рекомендуется поставить на производство и продолжить испытания на ресурс. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция", 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |
| Испытания провела: | Рудометкина В.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-10-03 (4200072) от 11 сентября 2003 года. |